АНАЛИЗАТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ

АСКа 2-01-«Астра»

Руководство по эксплуатации

АСТР.054954.002 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические данные	.	.	.	.	.	.	.	4

2. Принцип работы	.	.	.	.	.	.	.	.	5

3. Ввод в эксплуатацию	.	.	.	.	.	.	.	5

4. Подготовка прибора к работе	.	.	.	.	.	.	6

4.1. Общие сведения	.	.	.	.	.	.	.	.	6

4.2. Подготовка аппарата	 .	.	.	.	.	.	.	7

4.3. Подготовка растворов	.	.	.	.	.	.	.	8

4.4. Подготовка проб	.	.	.	.	.	.	.	.	8

5. Порядок работы 	.	.	.	.	.	.	.	.	8

5.1. Инкубирование	.	.	.	.	.	.	.	.	8

5.2. Измерение .	. 	.	.	.	.	.	.	.	8

6. Завершение работы	.	.	.	.	.	.	.	.	9

7. Техническое обслуживание	.	. 	.	.	.	.	9

8. Поверка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9

9. Характерные неисправности и методы их устранения	.	.	.	10

10. Меры безопасности	. 	.	.	.	.	.	.	10

12. Дезинфекция	.	.	.	.	.	.	.	.	11

11. Упаковка, хранение, транспортировка	.	.	. 	.	.	11

12. Гарантии изготовителя	.	.	.	.	.	.	.	10

Анализатор свертывания крови двухканальный автоматизированный АСКа 2-01-«Астра» (в дальнейшем - анализатор) предназначен для определения времени свертывания проб плазмы крови, приготовленных по методикам коагулометрического анализа путем измерения интервала времени между моментом запуска таймера вручную, сопровождающего ввод активизирующего процесс коагуляции реагента, и регистрируемым анализатором моментом изменения светопропускания пробы при образовании сгустка или нитей фибрина. Применяется в клинико-диагностических и научных лабораториях медицинских учреждений.

Анализатор поставляется в следующем комплекте:

| Наименование | Обозначение | Кол., шт. |
| --- | --- | --- |
| Анализатор свертывания крови* | АСТР.054954.002-001 | 1 |
| Кювета одноразовая* | АСТР.054954.002-002 | 100 |
| Стержень магнитной мешалки для кюветы* | АСТР.054954.002-003 | 1000 |
| Штатив для кювет* | АСТР.054954.002-004 | 2 |
| Вспомогательная кювета* | АСТР.054954.002-005 | 2 |
| Уплотнительное кольцо измерительной ячейки* | АСТР.054954.002-006 | 2 |
| Техническая документация |  |  |
| Руководство по эксплуатации | АСТР.054954.002 РЭ | 1 |
| Паспорт | АСТР.054954.002 ПС | 1 |
| Методика поверки | АСТР.054954.002 И1 | 1 |
| Упаковочный лист |  | 1 |

* - поставляются как в составе изделия, так и по отдельному заказу.

К работе с анализатором допускается медперсонал, ознакомившийся с настоящим руководством.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| АНАЛИЗАТОР ###### Диапазон измерений интервалов времени, с 3 - 600 Пределы допускаемой абсолютной погрешности анализатора, с + 2 Интервалы времени инкубирования, с 30 - 600 Температура термостатирования, 0С 37 + 0,5 Изменения температуры рабочей среды термостата в режиме термостабилизации, не более, 0С + 0,2 Максимально допустимое время установления рабочего режима, не более, мин. 30 Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением, В 220 + 22 Мощность, потребляемая анализатором от сети, В*А, не более 70 Объем пробы, мл, не более 0,1 Количество каналов измерения 2 Габаритные размеры, не более, мм 320х230х130 Масса, не более, кг 4,5 |  |
| --- | --- |
| КЮВЕТЫ |  |
| Габаритные размеры: высота кюветы, мм диаметр dmax, мм диаметр dпос, мм | 23-0,2 14 - 0,1 11,3 - 0,1 |
| ШТАТИВ ДЛЯ КЮВЕТ |  |
| Количество ячеек для кювет | 20 |

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Анализатор свертывания крови двухканальный автоматизированный АСКа 2-01-«Астра» представляет собой микропроцессорное оптическое устройство, предназначенное для автоматического определения коагулологических тестов (протромбинового и тромбинового времени, АЧТВ (АПТВ), фибриногена и др.), базирующихся на регистрации времени образования сгустка.

Анализатор содержит источник инфракрасного излучения, термостат, магнитную мешалку, таймер, дисплей. Встроенный термостат позволяет проводить инкубирование и предварительный подогрев до 37°С реагентов и сыворотки. Датчик оптической системы фиксирует время образования сгустка в измерительной ячейке; таймер и дисплей представляют информацию о процессе в секундах. Работа на приборе сопровождается звуковой сигнализацией.

При внесении в пробу реагента нажимается кнопка «Измерение», что приводит к включению таймера. Начавшийся процесс образования фибринового сгустка приводит к изменению оптической плотности, что автоматически регистрируется анализатором. На индикаторе высвечивается время начала образования фибринового сгустка.

3. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед вводом в эксплуатацию анализатор необходимо выдержать в упаковке при комнатной температуре не менее 24-х часов.

Освободите от упаковки анализатор, кюветы и штатив для кювет. Установите анализатор на ровный стол. Вставьте сетевой шнур  в гнездо “220В”, расположенное на задней панели анализатора, и подключите прибор к розетке. Включите переключатель “СЕТЬ”, находящийся на задней панели. Дайте прогреться  термостату  в  течение  30 мин. После этого анализатор готов к работе.

По электробезопасности анализатор относится к классу защиты 1, тип Н по ГОСТ 12.2.025-76.

- При отсутствии в лаборатории розетки с заземлением ее следует предварительно установить. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

4. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

4.1. Общие сведения

Анализатор имеет два канала, позволяющие производить измерение двух проб плазмы крови одновременно. Управление работой каждого измерительного канала производится четырьмя кнопками: «Время инкубирования», «Инкубирование», «Измерение» и «Сброс» (см. таблицу соответствия). Нажатие кнопки «Сброс» обнуляет индикацию соответствующего канала, но не сбрасывает установленное время инкубирования. Кроме того, существует кнопка «Общий сброс», нажатие которой приводит к прерыванию работы обоих каналов анализатора и обнулению всех ячеек оперативной памяти. Время (инкубирования или измерения) отображается на двух индикаторах.

Для того, чтобы войти в какой-либо режим работы, нужно нажать на соответствующую кнопку.

Соответствие символов клавиатуры и режимов работы

| Установка времени инкубирования |  | Инкубирование |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Сброс |  | # Измерение |  |
| # Общий сброс |  |  |  |

Анализатор имеет встроенный термостат на 12 ячеек для кювет с пробой, 2 ячейки для реагентов и 2 измерительные ячейки. Термостат поддерживает температуру 370,5. Для лучшего перемешивания проб и реагентов в анализаторе предусмотрены магнитные мешалки с металлическим стержнем, помещаемым в кювету с пробой.

С помощью кнопки «Время инкубирования» устанавливается время, необходимое для проведения инкубирования перед соответствующим измерением. Каждое нажатие кнопки увеличивает время инкубирования на 30 сек. Максимально возможное время инкубирования – 600 сек. Сброс установленного времени инкубирования производится кнопкой «Общий сброс» или после выключения прибора. Время инкубирования устанавливается для каждого канала отдельно.

После нажатия кнопки «Инкубирование» на индикаторе высвечивается установленное время инкубирования, начинается обратный отсчет времени и включается магнитная мешалка. Цена деления младшего разряда – 1 сек. По окончании времени инкубирования на индикаторе высвечиваются нули, раздается короткий звуковой сигнал и магнитная мешалка останавливается.

Для выхода в режим «Измерение» необходимо нажать кнопку «Измерение». После ее нажатия запускается счетчик времени, и начинает вращаться магнитная мешалка. Отсчет времени производится от нуля в прямом направлении; время регистрации сгустка остается на индикаторе до начала следующего измерения или нажатия кнопки «Сброс». Цена деления младшего разряда – 0,1 сек.

4.2. Подготовка аппарата.

Сетевую вилку анализатора подключить к сетевой розетке, которая для обеспечения безопасности должна иметь заземляющий контакт.

Включить  переключатель  СЕТЬ  на  задней панели анализатора. Должны загореться светодиоды СЕТЬ и НАГРЕВ, прозвучать короткий звуковой сигнал и на короткое время высветиться код «8888»; после этого на индикаторах высветится код «0000». Оставить анализатор во включенном состоянии в течение 30 минут для прогрева термостата, после чего можно приступать к измерениям. После прогрева светодиод НАГРЕВ может мигать, что свидетельствует о правильной работе термостата.

Не допускается работа прибора с непрогретым термостатом! Это может привести к преждевременному срабатыванию измерительных каналов

4.3. Подготовка растворов

Приготовить необходимые растворы в соответствии с инструкцией, прилагаемой к набору реагентов. Поместить флаконы для прогрева с рабочими растворами в соответствующие ячейки термостата.

4.4. Подготовка проб

Внимание! Все пробы, тесты и контрольные растворы должны считаться биологически опасными.

В одноразовую кювету пинцетом поместить стержень магнитной мешалки, а затем дозатором внести необходимое количество исследуемой плазмы крови (объем плазмы оговаривается в инструкции, прилагаемой к набору реагентов). Поместить кюветы с исследуемой пробой в ячейки прилагаемых штативов.

Рекомендуется использование дозаторов с относительной погрешностью 0,5%.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Инкубирование

Установить время инкубирования в соответствии с инструкцией, прилагаемой к набору реагентов. Для этого нажимать кнопки «Время инкубирования» сначала первого, затем второго канала до тех пор, пока на индикаторах не высветится необходимое время.

Для проведения инкубирования необходимо вставить кювету с пробой в измерительную ячейку до упора и нажать кнопку «Инкубирование». На индикаторе высветится установленное время инкубирования и начнется обратный отсчет времени. По окончании времени инкубирования перемешивание прекратится, на индикаторе высветится код «0000» и раздастся короткий звуковой сигнал.

Внимание! Кювету в измерительную ячейку вставлять до упора!

5.2. Измерение

Сразу по окончании времени инкубирования в кювету с пробой внести реагент и одновременно нажать на кнопку «Измерение». Начнется прямой отсчет времени. Начало образования фибринового сгустка сопровождается остановкой таймера и подачей звукового сигнала, при этом перемешивание прекращается. Время образования сгустка остается на индикаторе до начала следующего измерения или нажатия кнопки «Сброс».

Следует обратить внимание на внесение реагента в исследуемую пробу.

Вносить реагент нужно по стенке кюветы так, чтобы не происходило образование пузырьков, которые могут привести к неверным результатам. Образование пузырьков нередко происходит из-за использования некачественных наконечников.

6. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Для завершения работы следует перевести переключатель СЕТЬ в положение Выкл.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внутри анализатора нет узлов и элементов, требующих обслуживания. При возникновении ситуаций, выходящих за пределы операций, описанных в пункте  9. данного руководства, обращайтесь к предприятию-изготовителю. Если требуется замена уплотнительного кольца в верхней части измерительной ячейки, аккуратно удалите старое и вставьте новое, находящееся в ЗИПе.

### .

Необходимо следить за тем, чтобы в измерительные ячейки и ячейки термостата не попадала жидкость

8. ПОВЕРКА

Поверка осуществляется по методике поверки «Анализатор свертывания крови двухканальный автоматизированный АСКа 2-01-«АСТРА» «Методика поверки» АСТР.054954.002 И1

Межповерочный интервал – 2 года.

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| № п/п | Внешнее проявление | Причина | Необходимые действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Отсутствие свече-ния индикаторов, включая сетевого | Отсутствует напряжение питания | Проверить исправность предо-хранителей. Проверить, хорошо ли сетевой шнур вставлен в разъем. |  |
|  | Термостат не греется | Неисправность анализатора | Сдать анализатор в ремонт |  |
|  | Стержень магнит-ной мешалки не вращается | Неисправность анализатора | Сдать анализатор в ремонт | Проверить с пустой кюветой |
|  | Отсчет времени не прекращается | Нет регистрации изменения опти-ческой плотности исследуемой про-бы | Нажать кнопку “Измерение”. Через 3 сек вставить в измери-тельную ячейку вспомогатель-ную кювету. Если: а) отсчет времени прекратился, проверить правильность применения реагентов. б) отсчет времени не прекра-тился, убедиться, что в из-мерительную ячейку не попала жидкость. В противном случае аккуратно прочистить ячейку мягким тампоном, смоченным 6% раствором перекиси водорода (тампон обязательно отжать!). Если это не помогло, сдать анализатор в ремонт. |  |

10. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с прикосновением к токоведущим частям прибора, проводятся только после отключения его от сети

.

Работа без заземления недопустима! При эксплуатации прибора должны выполняться требования “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, утвержденных 21 декабря 1984 г. Главгосэнергонадзором.

К работе с прибором допускаются лица, изучившие данную Инструкцию.

12. ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Все пробы, тесты и контрольные растворы должны считаться биологически опасными. Обращайтесь с использованными кюветами при их утилизации, как с любыми биологически опасными материалами

Дезинфицировать анализатор или его компоненты необходимо согласно Приказа МЗ РФ № 770. Пункт 4,  Таблица 10 – Дезинфекция изделий медицинского назначения. Метод дезинфекции рекомендуемый для применения -  химический. Для протирки наружных компонентов используйте смоченую раствором и хорошо отжатую ткань. Не пользуйтесь растворителями!

11. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Анализатор помещен в полиэтиленовый чехол и упакован в картонную или пластиковую коробку. Хранение осуществляется в сухих помещениях при температуре  +10…+30Со на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. В помещении не должно быть  агрессивных паров и газов.

Транспортирование анализаторов осуществляется транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами, действующими на транспорте данного вида.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие анализатора требованиям технических условий в течение 12 месяцев со дня реализации изготовителем при условии соблюдения правил эксплуатации, приведенных в настоящей Инструкции. В период гарантийного срока Изготовитель или его уполномоченные представители бесплатно устраняют обнаруженные дефекты оборудования, возникшие по их вине. В послегарантийный период работа  осуществляется по специальным договорам.

12.2. Гарантийные обязательства теряют силу при небрежном обращении с оборудованием в эксплуатации или нарушении инструкции по эксплуатации, в результате чего произошли механические или какие-либо другие повреждения, вызвавшие нарушение работоспособности.