# Определение показателей гемостаза на программируемом оптико-механическом коагулометре

# Минилаб 704

129301, Москва, ул. Касаткина, 3	office@unimedao.ru

т. (095)  935-86-50 (многоканальный)	http://www.unimedao.ru

факс 564-86-41

Содержание

Введение	4

Оптический и механический способы фиксации момента коагуляции	5

Механический режим	5

Оптический режим	6

Порядок работы	7

Включение прибора	7

Работа с Главным меню	7

Включение (выключение) функции автостарта	7

Включение (выключение) принтера	7

Выбор теста	7

Параметры теста	8

Прогрев реактивов	8

Инкубирование	8

Измерение	9

Измерение с функцией автостарта	9

Измерение без функции автостарта	9

Представление результатов	10

Протромбиновое время	11

1. Протромбиновый тест (МНО, ПО)	11

Реагенты	11

Выполнение исследования	11

Установка параметров	12

Измерение исследуемых проб	12

Получение результатов	12

Сохранение настроек параметров теста	12

2. Протромбин по Квику	13

Реагенты	13

Выполнение исследования	13

Установка параметров	13

Калибровка	13

Измерение исследуемых проб	14

Получение результатов	14

Сохранение настроек параметров теста	14

Фибриноген	15

Реагенты	15

Выполнение исследования	15

Установка параметров	15

Калибровка	16

Измерение исследуемых проб	16

Получение результатов	17

Сохранение настроек параметров теста	17

АЧТВ	18

Реагенты	18

Выполнение исследования	18

Установка параметров	18

Измерение исследуемых проб	19

Получение результатов	19

Сохранение настроек параметров теста	19

Тромбиновое время	20

Реагенты	20

Выполнение исследования	20

Установка параметров	20

Измерение исследуемых проб	21

Получение результатов	21

Сохранение настроек параметров теста	21

Активность фактора VIII и фактора IX.	22

Реагенты	22

Выполнение исследования	22

Установка параметров	22

Калибровка	23

Измерение исследуемых проб	23

Получение результатов	24

Сохранение настроек параметров теста	24

Активность антитромбина III	25

Реагенты	25

Выполнение исследования	25

Установка параметров	25

Калибровка	25

Измерение исследуемых проб	26

Получение результатов	26

Сохранение настроек параметров теста	26

Определение нарушений в системе Протеина С	27

Реагенты	27

Выполнение исследования	27

Установка параметров	27

Измерение исследуемых проб	28

Получение результатов	28

Сохранение настроек параметров теста	28

Определение чувствительности плазмы к гепарину	29

Реагенты	29

Выполнение исследования	29

Установка параметров	29

Измерение исследуемых проб	30

Получение результатов	30

Сохранение настроек параметров теста	30

Произвольный тест – «время свёртывания»	31

Выполнение исследования	31

Установка параметров	31

Измерение исследуемых проб	31

Получение результатов	32

Сохранение настроек параметров теста	32

Методические рекомендации	33

Направление на обследование	33

Перечень методов лабораторной диагностики важнейших нарушений системы гемостаза	34

Преаналитический этап	37

Выбор лабораторной посуды и ее правильная обработка.	37

Пробирки	37

Кюветы коагулометра	37

Получение крови, ее стабилизация и выделение образцов плазмы.	37

Центрифугирование	38

Реагенты	39

Аналитический этап	39

Выбор биологического материала для исследования	39

Плазма	39

Цельная кровь	39

Время предварительного прогрева плазмы (крови).	39

Оптимальный режим регистрации (оптический, механический).	40

Оптический режим	40

Механический режим	40

Допустимый процент разброса для дублированных определений	40

Интерпретация результатов наиболее распространенных тестов.	41

Протромбиновый тест	41

Фибриноген	42

Активированное частичное тромбопластиновое время	43

Чувствительность плазмы к гепарину	44

Нарушения в системе протеина С	45

Возможные ошибки и их причины	45

Какие действия приводят к появлению сообщения «Сбой»	45

Список литературы	45

|  | ## Введение |
| --- | --- |
|  | Коагулометр Минилаб 704 предназначен для исследования плазменной подсистемы гемостаза клоттинговыми методами – основанными на регистрации времени образования фибринового сгустка. Клоттинговые методы одни из самых распространённых и быстрых методов оценки свёртывающей системы. Их автоматизация с помощью коагулометров с одной стороны, значительно повысила точность результатов, с другой – позволила развивать новые высокоинформативные тесты, которые невыполнимы ручным способом. Как пример – определение концентрации фибриногена по методу Клаусса, а также возможность проводить исследования на цельной крови. Коагулограмма содержит большое количество исследуемых показателей. Для проведения каждого теста разработана индивидуальная методика, которая включает в себя получение и обработку биологического материала для исследования (плазма или цельная кровь), соответствующий набор реагентов, и проведение измерения. Минилаб 704 – оптико-механический программируемый коагулометр. Оптико-механический означает, что в зависимости от выполняемого теста устанавливается оптимальный режим определения момента образования сгустка (оптический или механический). Программируемый означает, что прибор открыт для применения наборов реагентов различных производителей. Пользователь может устанавливать параметры теста (плазма или цельная кровь, время предварительного прогрева плазмы/крови, допустимый процент разброса в дубле, контрольные значения), в соответствии с рекомендациями изготовителя набора. Анализатор показателей гемостаза Минилаб 704 предназначен для определения следующих параметров свёртывающей системы крови. Тесты, выделенные в отдельную программу Протромбиновый тест (МНО, ПО, % по Квику) Фибриноген по Клауссу АЧТВ (АПТВ) Тромбиновое время Активность фактора VIII Активность фактора IX Активность фактора XIII Активность антитромбина III Система протеина С Определение чувствительности плазмы к гепарину Произвольный режим «Время свертывания» |

|  | ## Оптический и механический способы фиксации момента коагуляции |
| --- | --- |
|  | Внимание! Оптический и механический режимы измерения основаны на разных принципах регистрации времени образования сгустка. |
| ### Механический режим | Метод основан на определении момента быстрого увеличения вязкости плазмы. В измерительную кювету помещается металлический шарик. Внутри кюветы создается так называемое вращающееся магнитное поле, которое заставляет шарик вращаться со строго фиксированной скоростью. Сила поля отрегулирована так, чтобы в плазме шарик устойчиво вращался, а при формировании фибринового сгустка определённой плотности – останавливался. За вращением шарика следит оптоэлектронная система, которая устроена следующим образом. Луч светодиода направлен на измерительную кювету. Когда шарик при вращении попадает в луч, блик отражения от него попадает на фотоприёмник. Поступление с фотоприёмника импульсного сигнала означает, что шарик вращается. При его остановке сигнал пропадает, и электронный секундомер автоматически останавливается. Таким образом, удаётся фиксировать момент образования фибринового сгустка по объективной регистрации резкого изменения вязкости плазмы. Это обеспечивает качественные результаты исследований. Безусловным показанием к выбору механического режима регистрации является работа с цельной кровью. Также его можно рекомендовать при работе с малопрозрачными реагентами. При низкой концентрации фибриногена в исходной плазме, или в результате разведения плазмы при выполнении калибровки, плотность фибринового сгустка бывает довольно низкой. Он плохо фиксируется на стенке пробирки, что не приводит к чёткой остановке вращения шарика. В этом случае предпочтение следует отдавать оптическому режиму измерения. |

| ### Оптический режим | Этот метод основан на том, что исходная плазма с добавленными в нее реагентами достаточно прозрачна, а при формировании в ней фибриновых нитей возникает довольно сильное рассеивание света (помутнение смеси). Уменьшение светопропускания фиксируется оптоэлектронным датчиком (сигнал, снятый самописцем с датчика, изображён на верхнем рисунке). Так происходит, если образуется достаточно мощный сгусток. Оптический метод позволяет более надежно регистрировать момент быстрого образования фибриновых нитей и при относительно низких концентрациях фибриногена, когда консолидированного сгустка не образуется. Однако в этот момент наступает просветление смеси – увеличение светопропускания, которое и фиксируется оптоэлектронной системой (сигнал, снятый самописцем с фотодатчика, изображён на нижнем рисунке). Соответственно, измерения в тестах, требующих построения калибровочных кривых на основе разведений контрольной плазмы (определение фибриногена, антитромбина III, факторов VIII и IX, системы протеина С и некоторые др.), нужно выполнять в оптическом режиме. |
| --- | --- |

|  | # Порядок работы В этом разделе приводятся основные этапы работы. Подробное описание отдельных методик см. ниже. |
| --- | --- |
| ### Включение прибора | Прибор включается расположенным на задней панели тумблером ”Сеть”. Загорается индикатор «сеть» на лицевой панели. На дисплее выдается сообщение: |
| Вр.Сверт. 0м00с Нагрев *** Вр Сверт. 1 0,0с 2 0,0с 3 0,0с 4 0,0с | Прибору нужно приблизительно 20 минут, чтобы прогреть термостаты до рабочей температуры (37,0 ± 0,2 °С). В это время измерения проводить ещё нельзя. Окончание прогрева сопровождается звуковым сигналом. Прибор переходит в режим измерения, последнего проводившегося на нем теста. Для перехода в главное меню нажмите Меню/Ввод. |
| *** Меню *** Тест *** Меню *** Принтер *** Меню *** Автостарт | ## Работа с Главным меню Главное меню программы включает в себя три подраздела: - Выбор теста - Включение/выключение принтера - Включение/выключение автостарта Переключение между ними осуществляется кнопкой Выбор. |
| ### Включение (выключение) функции автостарта | Функция «Автостарт» означает, что отсчет времени образования сгустка начинается после внесения реагента обычным дозатором. При отключении «автостарта» необходимо одновременно дозировать реагент и запускать секундомер кнопкой Старт. |
| *** Меню *** Тест | Находясь в Главном меню, нажмите Выбор |
| *** Меню *** Автостарт | Нажмите Меню/Ввод. |
| ** Автостарт ** Выключен | Кнопкой Выбор+ включите или выключите автостарт и нажмите Меню/Ввод для возвращения в основное меню. |
| ### Включение (выключение) принтера | Включение/выключение принтера происходит аналогично включению/выключению автостарта. |
| ### Выбор теста *** Меню *** Тест | Выведите программу в Главное меню. Для этого нажимайте кнопку Меню/Ввод до тех пор, пока не появится «Меню/Тест», Нажмите Меню/Ввод |
| *** Тест *** Прот. Квик | Предлагается выбрать интересующий Вас тест. Найдите его кнопками Выбор+ или Выбор- и подтвердите выбор кнопкой Меню/Ввод. После этого потребуется ввести параметры выбранного теста. |
| ### Параметры теста | Параметры теста включают: -режим измерения (оптический или механический) -вид биологического материала (плазма или цельная кровь) -время предварительного прогрева плазмы/крови -допустимый процент разброса в дубле -контрольные значения Установка параметров производится перед началом работы по каждому виду теста, и затем всякий раз при вскрытии упаковки реагентов новой серии, или при переходе на другие наборы реагентов. Рекомендации по установке параметров теста см. в разделе «Методические рекомендации». |
| ### Прогрев реактивов Позиции реактивов и проб | Перед проведением измерений может потребоваться прогреть реактивы (см. инструкцию к набору реагентов). На рисунке указаны два термостата, предназначенные для этой цели. В обоих термостатах поддерживается температура 37°С. Дальняя ячейка позволяет непрерывно перемешивать реактив. Если такая надобность есть, опустите во флакон, находящийся в дальней ячейке, пару стальных шариков из набора расходных материалов. Включите мешалку кнопкой «Мешалка». Время прогрева реактивов можно контролировать при помощи независимого таймера (встроенные часы), показания которого высвечиваются в правом верхнем углу дисплея. Отсчет времени запускается кнопкой «Таймер» и останавливается повторным нажатием на кнопку. Работа таймера не влияет ни на какие операции, проводимые прибором. Не оставляйте мешалку включенной без необходимости! |
| ### Инкубирование | После выбора теста и установки всех параметров измерения, исследуемую пробу (или контрольный материал) инкубируют. Для инкубирования пробы достаточно поместить кювету с исследуемым раствором в ячейку «ПРОГРЕВ» одного из измерительных каналов, легко нажать на кювету в направлении вертикально вниз. Загорится светодиод «Прогрев» и прозвучит однократный звуковой сигнал. По истечении времени прогрева раздаются два коротких звуковых сигнала и светодиод гаснет. |
|  | Сильное нажатие на кювету для запуска отсчета времени инкубации не допускается! |
|  | Измерительные каналы являются полностью независимыми. Ячейки «ПРОГРЕВ» и «ИЗМЕРЕНИЕ» – также независимы друг от друга, что позволяет проводить инкубирование следующей пробы одновременно с анализом текущей. |
| ### Измерение | По окончании инкубации необходимо поместить кювету с пробой в ячейку «ИЗМЕРЕНИЕ». Измерение можно начать двумя способами: 1. Измерение с функцией автостарта от пипетки 2. Измерение без функции автостарта от пипетки |
| ### Измерение с функцией автостарта | Автостарт работает во всех запрограммированных тестах. Старт отсчета времени осуществляется после добавления к исследуемой пробе реагента. |
|  | Специальной пипетки с электрическим контактом не требуется. |
|  | Измерение с функцией автостарта выполняется следующим образом: - После двукратного звукового сигнала, что свидетельствует о прогреве пробы, перенесите кювету в измерительную ячейку. - Активируйте канал нажатием кнопки Старт. Светодиод «Измерение» при этом начинает мигать, а на дисплее вместо надписи «0,0с» появится «Старт». |
|  | Повторное нажатие на кнопку «Старт» вызовет дезактивацию соответствующего канала и на дисплее вместо надписи «Старт» появится исходное время « 0,0с » |
|  | - Аккуратно и быстро внесите пипеткой реактив-коагулянт. Автоматически начнется отсчёт времени. - При образовании в пробе сгустка отсчёт времени прекращается, раздаётся троекратный звуковой сигнал, светодиод «Измерение» гаснет. Результаты отображаются на дисплее и сохраняются до нового измерения |
|  | Запрещается активировать канал без кюветы или с пустой кюветой. |
| ### Измерение без функции автостарта | После того как кювету с исследуемой пробой поместили в ячейку «ИЗМЕРЕНИЕ», введите в неё реактив-коагулянт и одновременно нажмите на кнопку Старт (в соответствии с выбранным каналом). Загорается светодиод «Измерение». На дисплее для соответствующего канала ведётся отсчёт времени от начала измерения (с точностью до десятой доли секунды). При образовании в пробе сгустка отсчёт прекращается, раздается троекратный звуковой сигнал, светодиод «Измерение» гаснет. Результаты отображаются на дисплее и сохраняются до нового измерения. |
| ### Представление результатов | В коагулологии измерения необходимо проводить в дублях. Для каждого теста в двух каналах должен быть измерен один и тот же образец. Прибор самостоятельно рассчитает среднее значение и выдаст результат с учетом указанного контрольного времени или калибровочного графика. Если необходимо просмотреть результат по каждому из четырех каналов отдельно, воспользуйтесь кнопкой «Выбор». Результаты представляются по каждому тесту в соответствующих единицах (% активности, г/л, МНО, ПО, % по Квику), а также в секундах. Тест «Время свёртывания» Эта программа предназначена для выполнения любого хронометрического теста, результат представляется в секундах независимо по каждому каналу. |

|  | # Протромбиновое время |
| --- | --- |
|  | Для этого теста существуют два варианта его выполнения: - Расчет МНО (ПО) по контрольному значению нормальной плазмы (Прот. тест); - Расчет % по Квику по калибровочному графику (Прот. Квик). |
|  | ## 1. Протромбиновый тест (МНО, ПО) |
| ### Реагенты | Для работы используются реактивы для определения протромбинового времени, например: Фирма «Технология-Стандарт»: Техпластин-тест (МИЧ 1,1 – 1,2); Техпластин-тест (К) с МИЧ 1,1-1,2 (для капиллярной крови). НПО «Ренам»: Тромбопластин с кальцием (МИЧ=1,1 – 1,5); Ренам-пластин. Если в соответствующем наборе реактивов нормальная плазма отсутствует, её следует приобретать отдельно. |
| ### Выполнение исследования | Выведите программу в Главное меню. Для этого нажимайте кнопку Меню/Ввод до тех пор, пока не появится «Меню/Тест» |
| *** Меню *** Тест *** | кнопками Выбор+ или Выбор- выберите тест «Прот.Тест» |
| *** Тест *** Прот. Тест | Нажмите Меню/Ввод |
| ** Установки ** Не изменять | Если Вы уже работали с реактивами данной серии на этом приборе, все настройки сохранены в памяти, нажмите Меню/Ввод, чтобы приступить к измерениям. Если Вы впервые приступаете к определению протромбина на данном приборе или начинаете работу с реактивами новой серии, необходимо заново ввести все параметры теста. Нажмите Выбор, затем Меню/Ввод |

| ### Установка параметров |  |
| --- | --- |
| ** Установки ** Изменить |  |
| ** Результат ** МНО | Кнопками Выбор установите нужный Вам вариант выдачи результата: МНО, протромбиновое отношение, индекс или время в секундах. Нажмите Меню/Ввод. |
| *** Проба *** Плазма | Кнопкой Выбор определите, что является исследуемым материалом: цельная кровь или плазма. Нажмите Меню/Ввод. |
| *** Метод *** Оптика | Выберите метод регистрации момента коагуляции: механический или оптический. Нажмите Меню/Ввод. |
| *** Прогрев *** 60с | Кнопками Выбор установите указанное в инструкции к набору время инкубации плазмы (30 - 300 секунд), нажмите Меню/Ввод. |
| *** Разброс *** ± 6% | Кнопкой Выбор для дублированных определений установите допустимый процент разброса (1 - 20 %), нажмите Меню/Ввод. |
| *** МИЧ *** 1.20 | Кнопкой Выбор введите МИЧ тромбопластина (1,00 - 3,00), указанный в паспорте набора. Нажмите Меню/Ввод. |
| Контр. Вр. 12.4с Да | Нажмите Выбор. |
| Контр. Вр. 12.4с Нет | «нет» означает, что старое значение контрольного времени отменяется. Нажмите Меню/Ввод. |
| Контр. Вр. -.-с 1 0.0с 2 0.0с | Проведите измерение в дубле на нормальной контрольной плазме в 1 и 2 канале. |
| Контр. Вр. 14,1с 1 14.0с 2 14.2с | На экране Вы видите результат по каждому каналу в секундах, и среднее значение (наверху), нажмите Меню/Ввод. |
| ** Контр. Вр. ** 14.1с | На этом этапе среднее значение можно откорректировать кнопками Выбор. Нажмите Меню/Ввод. |
| ### Измерение исследуемых проб |  |
| Прот. Тест 0м00с Вр. 1 0,0с 2 0,0с Вр. 3 0,0с 4 0,0с | Прибор готов к измерению проб пациентов. |
| ### Получение результатов | Прибор самостоятельно рассчитает среднее в дубле значение в установленных Вами единицах (МНО, ПО, или время в секундах). Кнопкой Выбор можно просмотреть результат по каждому каналу отдельно в любых вариантах. По окончании измерений всех проб, для перехода к другому тесту или выходу в основное меню нажмите Меню/Ввод. |
| ### Сохранение настроек параметров теста | Все установленные параметры теста автоматически сохраняются в энергонезависимой памяти прибора для последующих определений. |

|  | ## 2. Протромбин по Квику |
| --- | --- |
| ### Реагенты | Используются те же реактивы, что и для определения протромбинового времени. Можно применять наборы с контрольной плазмой, не аттестованной по МИЧ, например: Фирма «Технология-Стандарт»: Тканевый тромбопластин (1г.) НПО «Ренам»: Диагем П |
| ### Выполнение исследования | Выведите программу в Главное меню. Для этого нажимайте кнопку Меню/Ввод до тех пор, пока не появится «Меню/Тест» |
| *** Меню *** Тест | Кнопками Выбор+ или Выбор- выберите тест «Прот. Квик». |
| *** Тест *** Прот. Квик | Нажмите Меню/Ввод. |
| ** Установки ** Не изменять | Если Вы уже работали с реактивами данной серии на этом приборе, все настройки сохранены в памяти, нажмите Меню/Ввод, чтобы приступить к измерениям. Если Вы впервые приступаете к определению протромбина по Квику на данном приборе или начинаете работу с реактивами новой серии, необходимо заново ввести все параметры теста. Нажмите Выбор, |
| ### Установка параметров |  |
| ** Установки ** Изменить | Нажмите Меню/Ввод. |
| *** Прогрев *** 60 с | Кнопками Выбор установите указанное в инструкции к набору время инкубации плазмы (30 - 300 секунд), нажмите Меню/Ввод. |
| *** Разброс *** ± 7% | Кнопкой Выбор установите допустимый процент разброса для дублированных определений (1 - 20 %), нажмите Меню/Ввод. |
| * Прот.Квик КП * 95,7% | Кнопкой Выбор установите % протромбиновой активности по Квику (75 - 125 %), указанный в паспорте нормальной плазмы. |
| * Контр. Точки * 3 | Кнопкой Выбор можно изменить количество калибровочных точек (от 3 до 5). Нажмите Меню/Ввод. Программа переходит к калибровке методики. |
| ### Калибровка |  |
| 1. 100% 14.1c Да | Нажмите Выбор. |
| 1. 100% 14.1c Нет | «Нет» означает, что старое значение контрольного времени отменяется. Нажмите Меню/Ввод. |
| 1. 100% -.-c 1 0.0c 2 0.0c | Проведите измерение первого разведения нормальной плазмы в 1 и 2 каналах. |
| 1. 100% 14.4c 1 14.2c 2 14.6c | Дисплей отобразит время свёртывания по каждому из каналов. Если разброс в дубле оказался более допустимого, следует повторить измерение. При допустимом разбросе в дубле в правом верхнем углу дисплея появится среднее значение времени, которое будет использоваться в качестве калибровочного. Нажмите Меню/Ввод. |
| *** 1. 100% *** 14,4c | На этом этапе кнопками Выбор полученное значение можно скорректировать. Нажмите Меню/Ввод. |
| 2. 50% 19.2c нет | Теперь на дисплее данные второй калибровочной точки. Аналогично проведите измерения для следующих точек калибровки. |
| Калибровка Недействительна | В случае если при измерении контрольной плазмы были допущены ошибки, или не соблюдалась последовательность измерения для каждого разведения, на дисплее появиться надпись «Калибровка недействительна». Все измеренные значения сохраняются в энергонезависимой памяти прибора. В этом случае калибровку нужно повторить. Нажмите Меню/Ввод. |
| ### Измерение исследуемых проб |  |
| Прот.Квик 0м00с 1 0.0c 2 0,0с 3 0,0с 4 0.0c | После проведения калибровки всех точек можно приступить к инкубации и измерению образцов пациентов, работая в режиме автостарта или без него. |
| ### Получение результатов | Прибор самостоятельно рассчитает среднее по дублю время образования сгустка, пересчитает по калибровочному графику в % по Квику, выдаст окончательное значение на дисплей. Кнопкой Выбор можно просмотреть результат по каждому каналу отдельно в % и в секундах. По окончании измерений всех проб, для перехода к другому тесту или выходу в основное меню нажмите Меню/Ввод. |
| ### Сохранение настроек параметров теста | Все установленные параметры теста и калибровочный график автоматически сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, для последующих определений. |

|  | # Фибриноген Определение фибриногена на коагулометре Минилаб 704 проводится высокоточным хронометрическим методом Клаусса, с автоматическим построением калибровочного графика. |
| --- | --- |
| ### Реагенты | В тесте используются реактивы, предназначенные для коагулометрического определения фибриногена по Клауссу, например: Фирма «Технология-Стандарт»: Тех-Фибриноген-тест (наборы на 30 и 90 определений). НПО «Ренам»: Опти-фибриноген. Перед проведением измерений необходимо развести реагенты и подготовить БТП, как указано в инструкции к набору. |
| ### Выполнение исследования | Выведите программу в Главное меню. Для этого нажимайте кнопку Меню/Ввод до тех пор, пока не появится «Меню/Тест» |
| *** Меню *** Тест | Кнопками Выбор+ или Выбор- выберите тест «фибриноген». |
| *** Тест *** Фибриног. | Нажмите Меню/Ввод. |
| Установки Не изменять | Если Вы уже работали с реактивами данной серии на этом приборе, все настройки сохранены в памяти, нажмите Меню/Ввод, чтобы приступить к измерениям. Если Вы впервые приступаете к определению фибриногена на данном приборе или начинаете работу с реактивами новой серии, необходимо заново ввести все параметры теста. Нажмите Выбор, затем Меню/Ввод |
| ### Установка параметров |  |
| *** Прогрев *** 120 с | Кнопками Выбор установите указанное в инструкции к набору время инкубации плазмы (30 - 300 секунд), нажмите Меню/Ввод. |
| *** Разброс *** 8% | Кнопкой Выбор для дублированных определений установите допустимый процент разброса (1 - 20 %), нажмите Меню/Ввод. |
| * Концентрация * 2.10 г/л | Кнопками Выбор установите концентрацию фибриногена в контрольной плазме (1,00 - 5,00 г/л), указанную в паспорте к набору, нажмите Меню/Ввод. |

| ### Калибровка |  |
| --- | --- |
| * Контр. Точки * 4 | Кнопкой Выбор укажите количество точек калибровочного графика (от 3 до 5). Нажмите Меню/Ввод. |
| 1. 1:5 7,2c Да | На дисплее появилась информация о первой точке калибровочного графика (номер точки, разведение, значение времени свёртывания в этой точке). Чтобы заново измерить время для первой точки калибровки, нажмите Выбор. |
| 1. 1:5 7,2c Нет | «Нет» означает, что старое значение контрольного времени отменяется. Нажмите Меню/Ввод. |
| 1. 1:5 -,-c 0,0c 0,0c | На этом этапе кнопками Выбор можно поменять разведение (в соответствии с инструкцией к набору реагентов). |
|  | Внимание! Каждая последующая точка должна иметь большее разведение, чем предыдущая, иначе калибровка будет признана прибором недействительной |
|  | Теперь необходимо провести инкубацию и измерение в дублях для первого разведения контрольной плазмы. Результат в виде среднего значения контрольного времени, отобразиться на экране. |
| 1. 1:5 7,1c 7,0c 7,2c | Если разброс результатов измерений по двум каналам превысит допустимый (установленный в параметрах теста), расчёта среднего не произойдет. Кнопкой Меню/Ввод подтвердите полученное значение. |
| 1. 1:5 7,1c | На дисплее появляется полученное значение контрольной точки. На этом этапе оно может быть откорректировано кнопками Выбор по желанию пользователя. |
| 2. 1:10 13.5с Нет 3. 1:15 18.5с Нет 4. 1:20 23.5с Нет | Далее кнопкой Меню/Ввод последовательно перебираются все точки калибровочного графика (их должно быть не менее 3 и не более 5), и проводятся измерения для каждой точки. После измерения последней точки, если калибровка выполнена верно, нажмите снова Меню/Ввод, чтобы приступить к измерениям проб пациентов. |
| Калибровка Недействительна | В случае если при измерении контрольной плазмы были допущены ошибки, или не соблюдалась последовательность измерения для каждого разведения, на табло появиться надпись «Калибровка недействительна». В этом случае калибровку нужно повторить. |
| ### Измерение исследуемых проб Фибриноген. 0м00с 1 0,0c 2 0,0с 3 0,0c 4 0,0с | После проведения калибровки всех точек можно приступить к инкубации и измерению образцов, работая в режиме автостарта или без него. По окончании измерений всех проб, для перехода к другому тесту или выходу в основное меню нажмите Меню/Ввод. |

| ### Получение результатов | Прибор самостоятельно рассчитает среднее в дубле время образования сгустка, пересчитает по калибровочному графику в концентрацию фибриногена (г/л) и выдаст окончательное значение на дисплей. Кнопкой Выбор можно просмотреть результат по каждому каналу отдельно в единицах концентрации (г/л) и в секундах. |
| --- | --- |
| ### Сохранение настроек параметров теста | Все установленные параметры теста и калибровочный график автоматически сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, для последующих определений. |

|  | # АЧТВ |
| --- | --- |
|  | Тест АЧТВ заключается в определении времени свёртывания. |
| ### Реагенты | Для работы используются реактивы, предназначенные для коагулометрического определения АЧТВ, например: Фирма «Технология-Стандарт»: АПТВ/АЧТВ-тест; АПТВ-Еl-тест; ТехАПТВ-Еl-тест. НПО «Ренам»: Коагулотест; АЧТВ-тест. Перед проведением измерений необходимо развести реагенты, как указано в инструкции к набору. |
| ### Выполнение исследования | Выведите программу в Главное меню. Для этого нажимайте кнопку Меню/Ввод до тех пор, пока не появится «Меню/Тест» |
| *** Меню *** Тест | Кнопками Выбор+ или Выбор- выберите тест «АЧТВ». |
| *** Тест *** АЧТВ | Нажмите Меню/Ввод. |
| Установки Не изменять | Если Вы уже работали с реактивами данной серии на этом приборе, все настройки сохранены в памяти, нажмите Меню/Ввод, чтобы приступить к измерениям. Если Вы впервые приступаете к определению АЧТВ на данном приборе или начинаете работу с реактивами новой серии, необходимо заново ввести все параметры теста. Нажмите Выбор, затем Меню/Ввод. |
| ### Установка параметров |  |
| *** Метод *** Оптика | Тест АЧТВ может выполняться с применением оптического «Оптика.» или механического «Механика.» методов регистрации. |
|  | Если реактив имеет высокую оптическую плотность (содержит каолин), следует применять механический способ. Реактивы оптически прозрачные (с эллаговой кислотой) позволяют оптическую регистрацию. |
|  | Выберите нужный вариант кнопкой Выбор. Затем нажмите Меню/Ввод. |
| *** Прогрев *** 180 с | Кнопками Выбор установите указанное в инструкции к набору время инкубации плазмы с 1-м реактивом (смесью фактора контакта и фосфолипидов), нажмите Меню/Ввод. |
| *** Разброс *** 7% | Кнопкой Выбор для дублированных определений установите допустимый процент разброса двух дублей (1 - 20%), затем нажмите Меню/Ввод. |
| ### Измерение исследуемых проб АЧТВ 0м00с 1 0.0c 2 0,0с 3 0.0c 4 0,0с | После установки параметров можно приступить к инкубации и измерению образцов, работая в режиме автостарта или без него. По окончании измерений всех проб, для перехода к другому тесту или выходу в основное меню нажмите Меню/Ввод. |
| ### Получение результатов | Прибор рассчитает среднее по дублю время образования сгустка и выдаст на дисплей значение АЧТВ. Кнопкой Выбор можно просмотреть результат по каждому из четырех каналов отдельно. |
| ### Сохранение настроек параметров теста | Все установленные параметры теста автоматически сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, для последующих определений. |

|  | # Тромбиновое время |
| --- | --- |
|  | Тест предназначен для определения тромбинового времени при диагностике конечного этапа свертывания крови. |
| ### Реагенты | Используются реактивы, предназначенные для коагулометрического определения ТВ, например: Фирма «Технология-Стандарт»: Тромбо-тест. Анцистрон ТМ НПО «Ренам»: Тромбин-тест. Реактив (тромбин) применяется при комнатной температуре, поэтому термостат реактивов в этом тесте не используется. |
| ### Выполнение исследования | Выведите программу в Главное меню. Для этого нажимайте кнопку Меню/Ввод до тех пор, пока не появится «Меню/Тест» |
| *** Меню *** Тест | Кнопками Выбор+ или Выбор- выберите тест «Тромб.Вр.». |
| *** Тест *** Тромб.Вр. | Нажмите Меню/Ввод. |
| Установки Не изменять | Если Вы уже работали с реактивами данной серии на этом приборе, все настройки сохранены в памяти, нажмите Меню/Ввод, чтобы приступить к измерениям. Если Вы впервые приступаете к определению ТВ на данном приборе или начинаете работу с реактивами новой серии, необходимо заново ввести все параметры теста. Нажмите Выбор, затем Меню/Ввод. |
| ### Установка параметров |  |
| *** Метод *** Механика | Тест Тромб.Вр может выполняться с применением оптического «Оптика» или механического «Механика» методов регистрации. Выберите нужный вариант кнопкой Выбор. Затем нажмите Меню/Ввод. |
| *** Прогрев *** 120 с | Кнопками Выбор установите указанное в инструкции к набору время инкубации плазмы (30 - 300 секунд), нажмите Меню/Ввод. |
| *** Разброс *** 7% | Кнопкой Выбор для дублированных определений установите допустимый процент разброса двух дублей (1 - 20%), затем нажмите Меню/Ввод. |

| ### Измерение исследуемых проб Тромб.Вр. 0м00с 0.0c 0.0c | После установки параметров можно приступить к инкубации и измерению образцов, работая в режиме автостарта или без него. По окончании измерений всех проб, для перехода к другому тесту или выходу в основное меню нажмите Меню/Ввод. |
| --- | --- |
| ### Получение результатов | Прибор рассчитает среднее по дублю время образования сгустка и выдаст на дисплей значение ТВ. Кнопкой Выбор можно просмотреть результат по каждому из четырех каналов отдельно. |
| ### Сохранение настроек параметров теста | Все установленные параметры теста автоматически сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, для последующих определений. |

|  | # Активность фактора VIII и фактора IX. Тесты используются для диагностики и контроля за лечением гемофилии А (факторVIII) и гемофилии В (фактор IX), а также для установления причин тромбофилий, связанных с гиперактивностью факторов VIII и XIII. |
| --- | --- |
| ### Реагенты | Фирма «Технология-Стандарт»: Тех-Фактор VIII-тест. Тех-Фактор XIII-тест. Дефицитная по фактору VIII-плазма. Дефицитная по фактору IX-плазма. НПО «Ренам»: Фактор VIII-тест. Фактор IX-тест. Фактор XIII-тест. Плазма субстратная, дефицитная по ф. VIII Плазма субстратная, дефицитная по ф. IX Патоплазма VIII (активность ф.VIII 20%) –для контроля качества ф.VIII в криопреципитате. |
| ### Выполнение исследования | Выведите программу в Главное меню. Для этого нажимайте кнопку Меню/Ввод до тех пор, пока не появится «Меню/Тест» |
| *** Меню *** Тест | Кнопками Выбор+ или Выбор- выберите тест Фактор VIII (или Фактор IX) соответственно. |
| *** Тест *** Фактор VIII... | Нажмите Меню/Ввод. |
| ** Установки ** Не изменять | Если Вы уже работали с реактивами данной серии на этом приборе, все настройки сохранены в памяти, нажмите Меню/Ввод, чтобы приступить к измерениям. Если Вы впервые приступаете к определению фактора VIII (Фактор IX) на данном приборе или начинаете работу с реактивами новой серии, необходимо заново ввести все параметры теста. Нажмите Выбор, затем Меню/Ввод. |
| ### Установка параметров |  |
| *** Прогрев *** 120 с | Кнопками Выбор установите указанное в инструкции к набору время инкубации плазмы (30 - 300 секунд), нажмите Меню/Ввод. |
| *** Разброс *** 8% | Кнопкой Выбор установите допустимый процент разброса для дублированных определений (1 - 20 %), нажмите Меню/Ввод. |
| ***Активность КП *** 80,6% | Кнопкой Выбор установите % активности Контрольной плазмы, указанный в паспорте к набору. |
| * Контр. Точки * 5 | Кнопкой Выбор можно изменить количество калибровочных точек (от 3 до 5). Нажмите Меню/Ввод. Программа переходит к калибровке. |
| ### Калибровка |  |
| 1. 100% 37,5c Да | Нажмите Выбор. |
| 1. 100% 37,5c Нет | «Нет» означает, что старое значение контрольного времени отменяется. Нажмите Меню/Ввод. |
| 1. 100% -.-c 1 0.0c 2 0.0c | Проведите измерение первого разведения контрольной плазмы в 1 и 2 каналах. |
| 1. 100% 37,5c 1 37,4c 2 37,6c | Дисплей отобразит время свёртывания по каждому из каналов. Если разброс в дубле оказался более допустимого, следует повторить измерение. При допустимом разбросе в дубле в правом верхнем углу дисплея появится среднее значение времени, которое будет использоваться в качестве калибровочного. Нажмите Меню/Ввод. |
| *** 1. 100% *** 37,5c | На этом этапе кнопками Выбор полученное значение можно откорректировать. Нажмите Меню/Ввод. |
| 2. 50% 47,1c нет 3. 25% 57,4с нет 4. 12,5% 67,4с нет 5. 6,25% 77,4с нет | Теперь на дисплее данные второй калибровочной точки. Аналогично проведите измерения для следующих точек калибровки. |
| Калибровка Недействительна | В случае если при измерении контрольной плазмы, были допущены ошибки, или не соблюдалась последовательность измерения для каждого разведения, на дисплее появиться надпись «Калибровка недействительна». Все измеренные значения сохраняются в энергонезависимой памяти прибора. В этом случае калибровку нужно повторить. Нажмите Меню/Ввод. |
| ### Измерение исследуемых проб |  |
| Фактор VIII 0м00с 1 0.0c 2 0,0с 3 0,0с 4 0.0c | После проведения калибровки всех точек можно приступить к инкубации и измерению образцов пациентов, работая в режиме автостарта или без него. Аналогично проводится калибровка и измерения для определения активности Фактора IX в соответствующей программе. |
| ### Получение результатов | Прибор самостоятельно рассчитает среднее по дублю время образования сгустка, пересчитает по калибровочному графику в % активности искомого фактора в плазме. Кнопкой Выбор можно просмотреть результат по каждому из четырех каналов отдельно в % и в секундах. По окончании измерений всех проб, для перехода к другому тесту или выходу в основное меню нажмите Меню/Ввод. |
| ### Сохранение настроек параметров теста | Все установленные параметры теста автоматически сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, для последующих определений. |

|  | # Активность антитромбина III Тест предназначен для определения снижения активности антитромбина III при диагностике врожденного или приобретенного дефицита этого антикоагулянта, диагностики ДВС-синдрома, контроля за его лечением с применением гепарина и препаратов плазмы крови. |
| --- | --- |
| ### Реагенты | Фирма «Технология-Стандарт»: Экспресс-Антитромбин-тест ТМ НПО «Ренам»: Абильдгаард АТ III тест |
| ### Выполнение исследования | Выведите программу в Главное меню. Для этого нажимайте кнопку Меню/Ввод до тех пор, пока не появится «Меню/Тест» |
| *** Меню *** Тест | Кнопками Выбор+ или Выбор- выберите тест АТ III . |
| *** Тест *** АТ III | Нажмите Меню/Ввод. |
| ** Установки ** Не изменять | Если Вы уже работали с реактивами данной серии на этом приборе, все настройки сохранены в памяти, нажмите Меню/Ввод, чтобы приступить к измерениям. Если Вы впервые приступаете к определению Антитромбина III на данном приборе или начинаете работу с реактивами новой серии, необходимо заново ввести все параметры теста. Нажмите Выбор, затем Меню/Ввод. |
| ### Установка параметров |  |
| *** Прогрев *** 120 с | Кнопками Выбор установите указанное в инструкции к набору время инкубации плазмы (30 - 300 секунд), нажмите Меню/Ввод. |
| *** Разброс *** 8% | Кнопкой Выбор установите допустимый процент разброса для дублированных определений (1 - 20 %), нажмите Меню/Ввод. |
| ***Активность КП *** 110,2% | Кнопкой Выбор установите % активности Контрольной плазмы, указанный в паспорте к набору. |
| * Контр. Точки * 5 | Кнопкой Выбор можно изменить количество калибровочных точек (от 3 до 5). Нажмите Меню/Ввод. Программа переходит к калибровке. |
| ### Калибровка |  |
| 1. 125% 40,4c Да | Нажмите Выбор. |
| 1. 125% 40,4c Нет | «Нет» означает, что старое значение контрольного времени отменяется. Нажмите Меню/Ввод. |
| 1. 125% -.-c 1 0.0c 2 0.0c | Проведите измерение первого разведения контрольной плазмы в 1 и 2 каналах. |
| 1. 125% 40,4c 1 40,2c 2 40,6c | Дисплей отобразит время свёртывания по каждому из каналов. Если разброс в дубле оказался более допустимого, следует повторить измерение. При допустимом разбросе в дубле в правом верхнем углу дисплея появится среднее значение времени, которое будет использоваться в качестве калибровочного. Нажмите Меню/Ввод. |
| *** 1. 125% *** 40,4c | На этом этапе кнопками Выбор полученное значение можно откорректировать. Нажмите Меню/Ввод. |
| 2. 75% 24,4c нет 3. 50% 20,1с нет 4. 25% 16,3с нет 5. 15% 14,1с нет | Теперь на дисплее данные второй калибровочной точки. Аналогично проведите измерения для следующих точек калибровки. |
| Калибровка Недействительна | В случае если при измерении контрольной плазмы были допущены ошибки, или не соблюдалась последовательность измерения для каждого разведения, на дисплее появиться надпись «Калибровка недействительна». Все измеренные значения сохраняются в энергонезависимой памяти прибора. В этом случае калибровку нужно повторить. Нажмите Меню/Ввод. |
| ### Измерение исследуемых проб |  |
| АТ III 0м00с 1 0.0c 2 0,0с 3 0,0с 4 0.0c | После проведения калибровки всех точек можно приступить к инкубации и измерению образцов пациентов, работая в режиме автостарта или без него. |
| ### Получение результатов | Прибор самостоятельно рассчитает среднее в дубле время образования сгустка, пересчитает по калибровочному графику в % активности антитромбина III в плазме. Кнопкой Выбор можно просмотреть результат по каждому из четырех каналов отдельно в % и в секундах. По окончании измерений всех проб, для перехода к другому тесту или выходу в основное меню нажмите Меню/Ввод. |
| ### Сохранение настроек параметров теста | Все установленные параметры теста автоматически сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, для последующих определений. |

|  | # Определение нарушений в системе Протеина С Тест определяет сочетанный или изолированный дефицит протеинов С и S, а также резистентность фактора V к протеину С |
| --- | --- |
| ### Реагенты | Фирма «Технология-Стандарт»: ПАРУС-тест (скрининг) НПО «Ренам»: Протеин-С тест |
| ### Выполнение исследования | Выведите программу в Главное меню. Для этого нажимайте кнопку Меню/Ввод до тех пор, пока не появится «Меню/Тест» |
| *** Меню *** Тест | Кнопками Выбор+ или Выбор- выберите тест «Протеин С». |
| *** Тест *** Протеин С | Нажмите Меню/Ввод. |
| Установки Не изменять | Если Вы уже работали с реактивами данной серии на этом приборе, все настройки сохранены в памяти, нажмите Меню/Ввод, чтобы приступить к измерениям. Если Вы впервые приступаете к определению Протеина С на данном приборе или начинаете работу с реактивами новой серии, необходимо заново ввести все параметры теста. Нажмите Выбор, затем Меню/Ввод. |
| ### Установка параметров |  |
| *** Метод *** Оптика | Тест Протеин С может выполняться с применением оптического «Оптика» или механического «Механика» методов регистрации. |
|  | Выберите нужный вариант кнопкой Выбор. Затем нажмите Меню/Ввод. |
| *** Прогрев *** 180 с | Кнопками Выбор установите указанное в инструкции к набору время инкубации плазмы, нажмите Меню/Ввод. |
| *** Разброс *** 7% | Кнопкой Выбор для дублированных определений установите допустимый процент разброса двух дублей (1 - 20%), затем нажмите Меню/Ввод. |
| ** Коэффициент К ** 0,9 | Кнопкой Выбор установите нормирующий коэффициент, указанный в паспорте к набору. |
| АЧТВ Нор. 35,0с Да | Нажмите Выбор, затем Меню/Ввод |
| АЧТВ Нор. _,_с 1 0,0с 2 0,0с | Проведите измерение в дубле стандартной плазмы с АЧТВ реагентом и дистиллированной водой. Дисплей отобразит время свёртывания по каждому из каналов. Если разброс в дубле оказался более допустимого, следует повторить измерение. При допустимом разбросе в дубле в правом верхнем углу дисплея появится среднее значение времени, которое будет использоваться в качестве калибровочного. Нажмите Меню/Ввод |
| *** АЧТВ Нор. *** 38,0с | На этом этапе кнопками Выбор полученное значение можно откорректировать. Нажмите Меню/Ввод. |
| АЧТВ Акт. 75,3с Да | Нажмите Выбор, затем Меню/Ввод |
| АЧТВ Акт _,_с 1 0,0с 2 0,0с | Проведите аналогично измерение в дубле стандартной плазмы с АЧТВ реагентом и с активатором протеина С. |
| *** АЧТВ Акт. *** 71,5с | На этом этапе кнопками Выбор полученное значение можно откорректировать. Нажмите Меню/Ввод. |
| ### Измерение исследуемых проб Протеин С 0м00с Нор.1 0.0c 2 0,0с Нор.3 0.0c 4 0,0с Протеин С 0м00с Акт.1 0.0c 2 0,0с Акт.3 0.0c 4 0,0с | После установки параметров можно приступить к инкубации и измерению образцов, работая в режиме автостарта или без него. Первоначально следует измерить первые два образца в дубле (1 и 2 каналы для первого образца, и 3 и 4 каналы для второго образца) с АЧТВ реагентом и дистиллированной водой. Нажмите Выбор Проведите аналогично измерения этих же проб с АЧТВ реагентом и активатором протеина С |
| ### Получение результатов | Прибор автоматически рассчитает нормализованное отношение в дубле для первой и второй исследуемой пробы. Просмотреть независимый результат по каждому из 4 каналов можно нажатием кнопки Выбор. |
| ### Сохранение настроек параметров теста | По окончании измерений всех проб, для перехода к другому тесту или выходу в основное меню нажмите Меню/Ввод. Все установленные параметры теста автоматически сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, для последующих определений. |

|  | # Определение чувствительности плазмы к гепарину Тест предназначен для определения тромбин-гепаринового времени свертывания при оценке чувствительности тромбинового времени к гепарину. |
| --- | --- |
| ### Реагенты | Фирма «Технология-Стандарт»: Гепарин-тест |
|  | Внимание! При обследовании больных получающих гепарин, рекомендуется предварительно очистить плазму от антикоагулянта, используя реагент «Гепасорб-1» производства фирмы «Технология-Стандарт» |
| ### Выполнение исследования | Выведите программу в Главное меню. Для этого нажимайте кнопку Меню/Ввод до тех пор, пока не появится «Меню/Тест» |
| *** Меню *** Тест | Кнопками Выбор+ или Выбор-- выберите тест «Гепарин». |
| *** Тест *** Гепарин | Нажмите Меню/Ввод. |
| Установки Не изменять | Если Вы уже работали с реактивами данной серии на этом приборе, все настройки сохранены в памяти, нажмите Меню/Ввод, чтобы приступить к измерениям. Если Вы впервые выполняете Гепарин-тест на данном приборе или начинаете работу с реактивами новой серии, необходимо заново ввести все параметры теста. Нажмите Выбор, затем Меню/Ввод. |
| ### Установка параметров |  |
| *** Метод *** Механика | Гепарин-тест может выполняться с применением оптического «Оптика» или механического «Механика» методов регистрации. Выберите нужный вариант кнопкой Выбор. Затем нажмите Меню/Ввод. |
| *** Прогрев *** 90 с | Кнопками Выбор установите указанное в инструкции к набору время инкубации плазмы (30 - 300 секунд), нажмите Меню/Ввод. |
| *** Разброс *** 8% | Кнопкой Выбор для дублированных определений установите допустимый процент разброса двух дублей (1 - 20%), затем нажмите Меню/Ввод. |
| Контр. Вр. 61,2 Да | нажмите Выбор, затем Меню/Ввод |
| Контр. Вр. _,_с 1. 0,0с 2. 0,0с | Проведите измерения в дубле контрольной нормальной плазмы используя рабочий раствор тромбина и нужное разведение гепарина. |
| Контр. Вр. 61,2с | Полученное значение можно откорректировать кнопками Выбор Нажмите Меню/Ввод |
| ### Измерение исследуемых проб Гепарин 0м00с 1.0,0c 2. 0.0с 3.0,0c 4. 0,0с | После установки параметров можно приступить к инкубации и измерению образцов, работая в режиме автостарта или без него. |
| ### Получение результатов | Прибор самостоятельно рассчитает индекс антитромбинового резерва плазмы (АПР) в %. Кнопкой Выбор можно просмотреть независимый результат по каждому из 4каналов отдельно. |
| ### Сохранение настроек параметров теста | По окончании измерений всех проб, для перехода к другому тесту или выходу в основное меню нажмите Меню/Ввод. Все установленные параметры теста автоматически сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, для последующих определений. |

|  | # Произвольный тест – «время свёртывания» |
| --- | --- |
|  | Эта программа предназначена для выполнения любых хронометрических тестов. Результат представляется в секундах независимо по каждому каналу. Для методик, требующих расчета с применением калибровочной зависимости последовательно измеряются калибровочные образцы. Значения наносятся на координатную сетку (прилагается к набору реагентов). Затем проводятся измерения проб пациентов. |
| ### Выполнение исследования | В каком бы месте программы Вы ни находились, нажимайте кнопку Меню/Ввод до тех пор, пока на верхней строке дисплея не отобразится сообщение «Тест». |
| *** Тест *** | Кнопкой Выбор найдите тест «время свёртывания». |
| *** Тест *** Вр. Свёрт. | Нажмите Меню/Ввод. Прежде чем приступить к работе с тестом, программа выдаст запрос: |
| Установки Не изменять | Если Вы уверены в том, что параметры теста установлены правильно, то нажимайте Меню/Ввод, чтобы приступить к измерениям. Но если параметры надо проверить или изменить, то нажмите любую из кнопок Выбор, |
| ### Установка параметров |  |
| Установки Изменять | Нажмите Меню/Ввод. Дисплей откроет экран настройки первого параметра: |
| *** Метод *** Плазма О. | Этот параметр имеет три варианта: «Механика», «Оптика» и «Кровь». Выберите нужный вариант кнопкой Выбор. Затем нажмите Меню/Ввод. |
| *** Прогрев *** 60с | Кнопки Выбор позволяют установить продолжительность прогрева плазмы от 30 до 300 секунд. Выбрав нужное время, нажмите Меню/Ввод. Программа войдёт в рабочий режим. |
| ### Измерение исследуемых проб АЧТВ 0м00с 1. 0.0c 2. 0.0с 3. 0,0c 4. 0,0с | После установки параметров или отказа от их изменения можно приступить к инкубации и измерению образцов, работая в режиме автостарта или без него. По окончании измерений всех проб, для перехода к другому тесту или выходу в основное меню нажмите Меню/Ввод. |

| ### Получение результатов |  |
| --- | --- |
| Вр.Свёрт. 0м00с 1. 14,7с 2. 15,2с 3. 19,4с 3. 19,1с | Результат представляется в секундах независимо по каждому каналу. |
| ### Сохранение настроек параметров теста | Все установленные параметры теста автоматически сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, для последующих определений. |

|  | # Методические рекомендации В гемостазиологии для получения правильных и воспроизводимых результатов особенно важно аккуратное соблюдение правил преаналитического и аналитического этапов работы. |
| --- | --- |
|  | ## Направление на обследование Для эффективного участия лаборатории в лечебно-диагностическом процессе, т.е. выбора адекватной схемы обследования и правильной интерпретации полученных результатов, лаборатория должна располагать следующей информацией: 1. Цель обследования (клинический диагноз или ситуация, планируемые лечащим врачом действия). 2. Наличие геморрагических (носовых, маточных и др. кровотечений и/или тромботических проявлений, шока, полиорганной недостаточности, травмы (ожоговой и др.). 3. Данные о проводимом лечении, способном оказать влияние на параметры гемостаза (аспирин и другие антиагреганты, антикоагулянты, тромболитики, ингибиторы фибринолиза, гормональные контрацептивы, декстраны, полиглюкины, гемо- и плазмотрансфузии и др.), их дозировка, способ и сроки последнего введения. 4. Время забора крови для исследования. |

## Перечень методов лабораторной диагностики важнейших нарушений системы гемостаза

(приводится с любезного разрешения Федерального Академического центра по диагностике и лечению нарушений гемостаза при ЦНИЛ Алтайского государственного университета)

|  | Схема обследования | Методы исследования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ориентировочная коагулограмма | 1. АПТВ 2. Протромбиновое время 3. Концентрация фибриногена в плазме 4. О-фенантролиновый тест (РФМК в плазме) |
| 2. | Анализ крови на гематологическом анализаторе | Количество тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин, гематокрит на гематологическом анализаторе |
| 3. | Диагностика нарушений тромбоцитарного гемостаза и геморрагических мезенхимальных дисплазий (скрининг) | 1. Агрегация тромбоцитов на стекле с ристомицином и АДФ 2. Количество тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин, гематокрит на гематологическом анализаторе 3. АПТВ 4. Тромбиновое время 5. Концентрация фибриногена в плазме |
| 3а. | то же по расширенной схеме | 1. Агрегация тромбоцитов на агрегометре (индукторы - АДФ, адреналин, ристомицин) 2. Количество тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин, гематокрит на гематологическом анализаторе 3. Содержание фактора Виллебранда в плазме 4. АПТВ 5. Протромбиновое время 6. Тромбиновое время 7. Концентрация фибриногена в плазме 8. Анцистродоновый тест 9. Активность фактора XIII 10. Оценка самосборки фибрин-мономера |
| 4. | Диагностика тромбозов, тромбоэмболий и ДВС-синдрома (скрининг) | 1. АПТВ 2. Протромбиновое время 3. Тромбиновое время 4. Концентрация фибриногена в плазме 5. О-фенантролиновый тест (определение РФМК) 6. Активность антитромбина III с сорбцией гепарина 7. Количество тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин, гематокрит на гематологическом анализаторе |
| 4а. | то же по расширенной схеме | 1. АПТВ 2. Протромбиновое время 3. Тромбиновое время 4. Концентрация фибриногена в плазме 5. Эхитоксовый тест 6. О-фенантролиновый тест (определение РФМК) 7. Продукты деградации фибриногена/фибрина и/или D-димер 8. Активность антитромбина III с сорбцией гепарина 9. ХIIа-зависимый фибринолиз 10. Количество тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин, гематокрит на гематологическом анализаторе 11. Спонтанная агрегация тромбоцитов |
| 5. | Диагностика антифосфолипидного синдрома (скрининг волчаночного антикоагулянта) | 1. Люпус-чувствительное АПТВ (APTT-LA) 2. АПТВ (люпус-нечувствительное) 3. Каолиновое время бедной тромбоцитами плазмы 4. Протромбиновое время с разведённым тромбопластином 5. Лебетоксовый и эхитоксовый тест с разведёнными ядами 6. Протромбиновое время 7. Концентрация фибриногена в плазме 8. Количество тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин, гематокрит на гематологическом анализаторе |
| 5а. | то же по расширенной схеме | 1. Люпус-чувствительное АПТВ (APTT-LA) 2. АПТВ (люпус-нечувствительное) 3. Каолиновое время бедной тромбоцитами плазмы 4. То же с коррекцией плазмой и тромбоцитином 5. Протромбиновое время с развёденным тромбопластином 6. То же с коррекцией плазмой и тромбоцитином 7. Лебетоксовый и эхитоксовый тест с разведёнными ядами 8. То же с коррекцией плазмой и тромбоцитином 9. Протромбиновое время 10. Тромбиновое время 11. Концентрация фибриногена в плазме 12. О-фенантролиновый тест (РФМК) 13. Количество тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин, гематокрит на гематологическом анализаторе |
| 6. | Диагностика и идентификация гематогенных тромбофилий (скрининг) | 1. АПТВ 2. Люпус-чувствительное АПТВ (APTT-LA) 3. Протромбиновое время 4. Тромбиновое время 5. Концентрация фибриногена в плазме 6. О-фенантролиновый тест 7. Активность антитромбина III с сорбцией гепарина 8. Скрининг нарушений в системе протеина С (Глобал-тест) 9. ХIIа-зависимый фибринолиз 10. Количество тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин, гематокрит на гематологическом анализаторе 11. Агрегация тромбоцитов на агрегометре (индукторы - АДФ, адреналин, ристомицин) |
| 6а. | Дифференциальная диагностика видов нарушений в системе протеина С | 1. Количественное определение протеина С 2. Количественное определение протеина S 3. Определение резистентности фактора V к активированному протеину С 13. Спонтанная агрегация тромбоцитов 14. Агрегация тромбоцитов на агрегометре (индукторы - АДФ, адреналин, ристомицин) 15. Содержание фактора Виллебранда в плазме |
| 6б. | Диагностика гиперагрегационного синдрома (синдрома "вязких тромбоцитов") | 1. Спонтанная агрегация тромбоцитов 2. Агрегация тромбоцитов на агрегометре (индукторы - малые дозы АДФ) 3. Содержание фактора Виллебранда в плазме |
| 7. | Диагностика дефицита факторов свёртывания и их ингибиторов (скрининг) | 1. Каолиновое время бедной тромбоцитами плазмы 2. АПТВ 3. Протромбиновое время 4. Тромбиновое время 5. Концентрация фибриногена в плазме 6. Количество тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин, гематокрит на гематологическом анализаторе 7. Дифференцирующие тесты (коррекционные пробы) для определения дефицитного фактора свёртывания |
| 7а. | то же по расширенной схеме | 1. Каолиновое время бедной тромбоцитами плазмы 2. АПТВ 3. Протромбиновое время 4. Тромбиновое время 5. Лебетоксовый тест 6. Эхитоксовый тест 7. Концентрация фибриногена в плазме 8. Количество тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин, гематокрит на гематологическом анализаторе 9. Количественное определение отдельных факторов свёртывания (VIII, IX, XI, VII, XII, X и/или II) 10. Определение ингибиторов факторов свёртывания |
| 8. | Контроль за лечением прямыми антикоагулянтами | 1. АПТВ до и после сорбции гепарина 2. Тромбиновое время до и после сорбции гепарина 3. О-фенантролиновый тест 4. Антитромбин III с сорбцией гепарина 5. Количество тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин, гематокрит на гематологическом анализаторе |
| 9. | Контроль за лечением непрямыми антикоагулянтами (антагонистами витамина К) | Протромбиновое время с растворимым стандартизированным тромбопластином |
| 9а. | то же по расширенной схеме | 1. АПТВ 2. Протромбиновое время с растворимым стандартизированным тромбопластином 3. Скрининг нарушений в системе протеина С 4. О-фенантролиновый тест |
| 10. | Контроль за лечением антиагрегантами | 1. Агрегация тромбоцитов на агрегометре (индукторы - АДФ, адреналин) 2. Количество тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин, гематокрит на гематологическом анализаторе |
| 11. | Контроль за лечением тромболитическими препаратами | 1. АПТВ 2. Протромбиновое время 3. Тромбиновое время 4. Концентрация фибриногена в плазме 5. Определение количества плазминогена 6. Определение D-димера |
| 12. | Контроль за лечением антифосфолипидного синдрома | 1. Люпус-чувствительное АПТВ (APTT-LA) 2. Каолиновое время бедной тромбоцитами плазмы 3. Протромбиновое время с разведённым тромбопластином 4. Лебетоксовый тест с разведённым ядом гюрзы 5. Количество тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин, гематокрит на гематологическом анализаторе |
| 13. | Контроль за заместительной терапией дефицита факторов свёртывания | 1. АПТВ 2. Протромбиновое время 3. Определение уровня дефицитного фактора свёртывания с количественной оценкой его ингибитора |

|  | ## Преаналитический этап Преаналитический этап имеет критическую значимость для обеспечения качества исследований, поскольку именно здесь допускается более 80% ошибок. |
| --- | --- |
| ### Выбор лабораторной посуды и ее правильная обработка. | #### Пробирки Известно, что отрицательно заряженная поверхность стекла активирует процесс свёртывания крови. Для исследования гемостаза стеклянную посуду необходимо обрабатывать специальным веществом – силиконом. Однако процедура силиконирования очень трудоёмкая и требует работы под вытяжкой. Последнее время широкое распространение получили пластиковые пробирки и полуавтоматические пипетки. Им следует отдавать предпочтение, поскольку они не нуждаются в силиконировании, лучше калиброваны и легко маркируются. А/О «Юнимед» предлагает для исследования системы гемостаза градуированные полипропиленовые пробирки с крышкой, объёмом 14 мл. Они подходят к штативам и центрифугам отечественного производства. Каталожный номер – ВП10107. При повторном использовании посуду замачивают на 1.5 часа в 4% растворе перекиси водорода, после чего споласкивают в проточной, затем дистиллированной воде. Ни в коем случае не следует обрабатывать посуду хромпиком, поскольку хром прочно фиксируется на поверхности и даже в очень небольших количествах ингибирует ряд ферментов, искажая результаты исследований. |
|  | #### Кюветы коагулометра Для работы на коагулометре Минилаб 704 используются пластиковые одноразовые кюветы. |
|  | Повторное использование кювет запрещается |
| диспенсер шариков | Детергенты и синтетические моющие средства, оставаясь в минимальных количествах на стенках пробирок ингибируют многие факторы свёртывания. Кроме этого, пластик после обработки теряет прозрачность, на его стенках появляется микрошероховатость – всё это в итоге ухудшает точность и воспроизводимость результатов. Шарик опускается в кювету непосредственно перед проведением измерения с помощью специального диспенсера, который поставляется отдельно. |
| ### Получение крови, ее стабилизация и выделение образцов плазмы. | Лабораторная диагностика нарушений гемостаза весьма чувствительна к соблюдению известных правил взятия, хранения и подготовки крови для исследования. Неверное соотношение крови с 3,8% раствором цитрата натрия (см. таблицу ниже), недостаточное их смешивание, длительный временной промежуток от венепункции до исследования крови и ряд других причин неизбежно ведут к "внутрипробирочному" свёртыванию крови или, при передозировке антикоагулянта, к ложной гипокоагуляции. Следовательно, принципиально важен «входной» контроль крови перед проведением её исследования. Этот контроль должен включать в себя: а) проверку маркировки пробы с обязательным указанием времени забора крови; б) контроль достаточности полученного объёма крови по метке на пробирке, соответствие стабилизатора гематокриту; в) контроль на возможное спонтанное свёртывание крови, который проводят медленно наклоняя пробирку. Стабилизированная кровь не должна иметь сгустков и плотных образований. |
| Соотношение объёмов 3,8% раствора цитрата натрия и крови в зависимости от величины гематокрита |  |
| ### Центрифугирование | Соблюдение режима центрифугирования особенно критично для диагностики нарушений тромбоцитарного гемостаза (исследование богатой тромбоцитами плазмы), фибринолиза и выполнения фосфолипид-чувствительных тестов (исследование бедной тромбоцитами плазмы), например, для выявления волчаночного антикоагулянта при диагностике антифосфолипидного синдрома. Богатую тромбоцитами плазму получают центрифугированием при 140-160g в течение 5-7 мин. Бедную тромбоцитами плазму получают повторным центрифугированием при 1200-1400g в течение 15 мин. Частоту вращения необходимо рассчитать с учетом радиуса ротора центрифуги, указанного в её паспорте, по формуле: f = 300gR f - частота вращения (обороты/мин); g - эффективное ускорение; R - радиус ротора центрифуги в см. После центрифугирования плазма отбирается в чистые маркированные пластиковые пробирки, храниться при комнатной температуре не более двух часов. При переносе плазмы после центрифугирования носик пипетки нельзя погружать глубоко, т.к. возможно попадание в плазму тромбоцитов, образующих над эритроцитами тонкий белый слой. |
| ### Реагенты | Коагулометр Минилаб 704 является открытой системой, и для работы на нём могут использоваться реагенты любых отечественных и зарубежных производителей, предназначенные для клоттинговых методов исследования. Для получения правильных и воспроизводимых результатов не рекомендуется пользоваться некачественными реагентами и реактивами «домашнего» производства. А/О «Юнимед» предоставляет полный перечень реагентов для исследования свёртывающей системы ведущих отечественных производителей ООО «Технология-стандарт» и НПО «Ренам». |
|  | ## Аналитический этап |
|  | Аналитический этап включает в себя выбор оптимальных методик и схем обследования, технику проведения исследования, проведение внутрилабораторного контроля качества. Эти материалы широко представлены в литературе (см. Список литературы). В нашем руководстве мы коснемся некоторых вопросов, связанных с установкой параметров измерения на коагулометре Минилаб 704. |
| ### Выбор биологического материала для исследования | #### Плазма Исследование плазменного звена гемостаза проводят на бедной тромбоцитами плазме (БТП). Получение БТП описано в разделе «центрифугирование». При работе с плазмой крови на коагулометре в исследуемом тесте устанавливается «Механика» или «Оптика» (соответственно механический или оптический способ фиксации времени коагуляции). При исследовании крови полученной из катетера должна быть проведена предварительная сорбция плазмы от гепарина. Для этого применяют сорбенты Гепасорб-1 и Гепасорб-2 (Технология-Стандарт). В противном случае может наблюдаться ложная гипокоагуляция. #### Цельная кровь Для исследования протромбинового времени (протромбин тест) может использоваться цельная капиллярная кровь. Для этого необходимо иметь реагенты для определения протромбинового времени на капиллярной крови (Техпластин-тест(К), Технология-Стандарт) и установить на коагулометре в тесте на протромбин режим «Кровь» (в этом режиме способ фиксации сгустка – механический). |
| ### Время предварительного прогрева плазмы (крови). | Свёртывание крови – сложный многостадийный ферментативный процесс. Он должен протекать в строго стандартных условиях: при постоянной температуре 37С и перемешивании. Поэтому, перед запуском реакции исследуемую плазму (кровь) необходимо прогреть до указанной температуры. Однако чрезмерно длительный прогрев будет приводить к инактивации многих факторов свёртывания. Для получения наилучших результатов в программе теста вводится время предварительного прогрева плазмы (крови), указанное в инструкции к набору реагентов. |
| ### Оптимальный режим регистрации (оптический, механический). | #### Оптический режим Оптический режим рекомендуется применять в случаях, когда методика выполняется с построением калибровочного графика. При построении калибровки возникает необходимость разводить контрольную плазму в несколько раз. На больших разведениях концентрация фибриногена, основного субстрата свертывания, становиться низкой. Образуется слабо консолидированный сгусток, который не всегда способен вызвать остановку шарика в кювете коагулометра, но надежно регистрируется оптическим датчиком прибора. К таким тестам относятся: определение фибриногена, антитромбина III, факторов VIII и IX, системы протеина С и некоторые др. #### Механический режим Механический режим является обязательным при работе с цельной кровью. Также его можно рекомендовать при работе с непрозрачными реагентами. |
| ### Допустимый процент разброса для дублированных определений | В коагулологии рекомендуется вести измерения в дубле. Поэтому в тестах при одновременном проведении измерения одного и того же образца в двух каналах прибор рассчитывает среднее значение полученных результатов. Расчёт среднего значения не производится, если разброс полученных значений превышает допустимый процент ошибки. Под разбросом понимается отклонение (по обе стороны) от среднего значения в процентах. Разброс – один из параметров теста. При программировании его следует указывать равным коэффициенту вариации для соответствующего набора. |

|  | # Интерпретация результатов наиболее распространенных тестов. |
| --- | --- |
| ### Протромбиновый тест | В настоящее время, в соответствии с рекомендациями ВОЗ (1983) принято выражать результаты протромбинового теста в двух основных вариантах: 1. % по Квику (по калибровке, построенной на разведениях нормальной контрольной плазмы) – для всех больных проходящих скрининговое, предоперационное или др обследование. 2. В единицах МНО (международного нормализованного отношения), используемого для подбора дозировки и контроля за лечением антикоагулянтами непрямого действия (АНД). В крайнем случае, допускается указание протромбинового времени (в секундах) с обязательной ссылкой на время свертывания в контрольном материале. Это не только необходимые элементы стандартизации, но и возможность реально снизить число геморрагических осложнений от передозировки АНД. |
|  | Диапазон МНО при лечении пероральными антикоагулянтами |
|  | Основные причины удлинения протромбинового времени - Уменьшение синтеза факторов протромбинового комплекса при системном нарушении белок-синтетической функции печени (наравне со снижением фракции альбуминов в сыворотке крови). Встречается при патологии печени - при гепатитах и циррозах. - Другая причина обусловлена качественным нарушением синтеза факторов протромбинового комплекса в гепатоцитах в связи с приемом антагонистов витамина К (непрямых антикоагулянтов). При этом производство факторов свертывания идет в нормальном режиме, но они недееспособны из-за отсутствия реакции их карбоксилирования. Схожая картина может быть при обтурационной форме желтухи, когда нарушается отток желчи, и в 12-перстной кишке нарушается всасывание жирорастворимого витамина К. - Интенсивное потребление факторов свертывания при внутрисосудистом свертывании крови, ДВС-синдроме. Гипокоагуляция по ПТ здесь может усугубляться гепарином и кровезаменителями, такими, как реополиглюкин и гемодез, а также продуктами фибринолиза (ПДФ), поэтому нельзя гипокоагуляцию в 3 фазе ДВС связывать лишь с потреблением факторов свертывания. - При врожденном изолированном дефиците одного из факторов протромбинового комплекса (VII, X, V или II). |
|  | Нормальные значения: ПВ – 15-20 с; ПО – 0,9-1,1; ПИ – 90-105 %; протромбин по Квику – 70-130 % |
| ### Фибриноген | До недавнего времени была широко распространена методика определения фибриногена ручным гравиметрическим методом Рутберг. Методика основана на взвешивании полученного и подсушенного фибринового сгустка. Низкая специфичность и точность, трудоемкость процедуры осложняли интерпретацию результатов. Кроме того, для одного исследования фибриногена по методу Рутберг требовалось 1000 мкл плазмы, а исследование занимало 10-15 мин. Теперь мы имеем современный, быстрый и экономичный метод определения фибриногена по методу Клаусса, с использованием коагулометра. Метод Клаусса основан на измерении времени, необходимого для образования нерастворимого фибринполимера в развёденной плазме крови после добавления избытка тромбина. Полученное время по калибровочному графику пересчитывается в единицы концентрации (г/л). Коагулометр Минилаб 704 делает это автоматически. На определение фибриногена по Клауссу у одного больного в дубле требуется всего 50 мкл плазмы, а исследование занимает 2,5 минуты. Так как исследования по методу Клаусса проводятся на разведённой плазме, наиболее чувствительным является оптический метод регистрации коагуляции. Мануально концентрация фибриногена по методу Клаусса определяться не может из-за плохо видимого сгустка при свертывании разведенной плазмы крови и низкой воспроизводимости результатов. Диапазон физиологической нормы: взрослые 1,8 – 4.0 г/л. новорожденные 1,25 – 3,00 г/л Повышение концентрации фибриногена отмечено при следующих состояниях и заболеваниях: - Гиперкоагулемия при различных стадиях тромбоза, инфаркте миокарда, а также в последние месяцы беременности, после родов, после хирургических операций. - Воспалительные процессы, в частности при пневмониях. (параллельно определяют СОЭ). - Неопластические процессы. Особенно при раке легкого. - Легкие формы гепатита - В случае хронического ДВС синдрома, а также в первой стадии острого ДВС синдрома Снижение концентрации фибриногена происходит при: - Тяжелые поражения печени (острый гепатит, цирроз), сопровождаются снижением концентрации фибриногена. - Наследственные афибриногенемии и гипофибриногенемии, первичный фибринолиз. - При переходе ДВС синдрома в следующие (II и III) стадии. Во второй стадии ДВС синдрома концентрация фибриногена снижается до 0.9 –1,1 г/л, а в третьей становится менее 0.5 г/л, или он не определяется. Оценивая результаты исследования необходимо принимать во внимание не только абсолютное, но и относительное снижение концентрации фибриногена по сравнению с первоначальными, повышенными цифрами. Выраженное прогрессивное снижение концентрации фибриногена во II и III стадиях острого ДВС синдрома расценивается как неблагоприятный признак, улучшение же состояния сопровождается ее повышением. |
| ### Активированное частичное тромбопластиновое время | Тест АЧТВ (АПТВ) является обязательным при очень многих клинических состояниях, а также при скрининге. Этот тест моделирует внутренний путь активации свёртывающей системы и зависит от целого ряда факторов свёртывания: XII, XI, X, VIII, IX, II, I и некоторых других. |
|  | Выявление удлиненного АЧТВ при скрининге является показанием для проведения в лаборатории дополнительного обследования данного больного. Ориентировочная схема обследования при обнаружении удлиненного АЧТВ |
|  | Причинами удлинения АЧТВ могут быть: - синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания (ДВС); - заболевания печени, где синтезируются почти все факторы свёртывания крови; - массивные гемотрансфузии; - введение гепарина; - дефицит факторов внутреннего пути свёртывания; - дефицит витамина К; - присутствие специфических и неспецифических ингибиторов свёртывания; - наличие волчаночного антикоагулянта; - гемофилия. Укорочение АЧТВ свидетельствует о гиперкоагуляционном сдвиге, в том числе при ДВС синдроме. |
| ### Чувствительность плазмы к гепарину | При добавлении стандартной дозы гепарина к плазме крови тромбиновое время удлиняется, в зависимости от содержания в ней антитромбина III и компонентов, блокирующих действие гепарина (белки острой фазы, фосфолипидные мембраны и др.) По степени удлинения тромбинового времени судят об индивидуальной достаточности антикоагулянтного эффекта гепарина. В норме индекс антитромбинового резерва плазмы (АПР) составляет 80-120 % . Диагностическое значение имеет снижение АПР, которое может зависеть: - от дефицита антитромбина III (ниже 75%), проверяется соответствующим тестом. - от степени сродства АТ III к гепарину, обуславливающей один из видов тромбофилии. - от избыточного накопления в исследуемой плазме нейтрализующих гепарин белков «острой фазы» (фибриноген, С-реактивный белок, α2 кислый гликопротеин и др.) и фосфолипопротеидных мембран |
| ### Нарушения в системе протеина С | Протеин С – витамин К зависимый гликопротеин, который синтезируется в печени и циркулирует в крови в виде профермента. Физиологическая роль протеина С определяется его антикоагулянтной активностью. В присутствии своего кофактора протеина S и фосфолипидов он осуществляет протеолиз факторов V и VIII, что приводит к удлинению времени свертывания. При недостаточном количестве в плазме протеина С, протеина S или резистентности фактора V к действию протеина С удлинение времени свертывания выражено в меньшей степени. В норме значения нормализованного отношения не превышают 7,0. Все значения ниже 7,0 свидетельствуют о нарушениях в системе протеина С, которые могут быть причиной тромбофилий или тромботических послеоперационных осложнений. |
|  | # Возможные ошибки и их причины |
| ### Какие действия приводят к появлению сообщения «Сбой» | Сообщение «Сбой» - одно из средств оповещения оператора о том, что при выполнении исследования произошла ошибка и результат недостоверен. Это сообщение может выдаваться в тестах, автоматически вычисляющих среднее время по дублю и контролирующих разброс. Появление этого сообщения означает, что процент разброса превышает допустимое значение. Сообщение «Сбой» появляется в следующих ситуациях: - Если при дозировании реактива в реакционной смеси образовался воздушный пузырь; - Если, работая с автостартом, оператор чрезмерно долго удерживает наконечник дозатора в кювете; - Если измерительная ячейка загрязнена или в неё попала жидкость; - При повторном использовании шариков и кювет (на поверхности образуются царапины). Сильные вибрации прибора могут приводить к искажению результатов измерений, в частности не рекомендуется размещать на одном рабочем столе с коагулометром центрифуги или оборудование с форвакуумными насосами. |
|  | # Список литературы |
|  | - Баркаган З. С., Момот А. П. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза. Изд. 2-е дополненное. М.: «Ньюдиамед», 2001. - Гемостаз. Физиологические механизмы, принципы диагностики основных форм геморрагических заболеваний. /Под ред. Н. Н. Петрищева, Л. П. Папаян. С-Пб.: 1999. - Клиническая лабораторная аналитика. т. I а. Нормативные документы лабораторной службы /Под ред. В. В. Меньшикова. М.: «АГАТ-МЕД», 2002. - Обеспечение качества лабораторных исследований. Преаналитический этап. /Справочное пособие под ред. Меньшикова В. В. М.: «ЮНИМЕД-пресс», 2002. - Управление качеством клинических лабораторных исследований. Номенклатурные документы /Под ред. В. В. Меньшикова. М.: «Лабпресс», 2000. |